PROJEKTAS

Techniniai reikalavimai oftalmologinei įrangai

1.Automatinis kerato-refrakto-tonometras su pachimetru

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Bekontaktis |  |
| 2. | Refraktometro, keratometro, tonometro, pachimetro funkcijos (viskas viename) | Būtina |  |
| 3. | Pilnai automatinė valdymo sistema (akies aptikimas, fokusavimas bei visų keturių tyrimų atlikimas abejoms akims) vienu mygtuko paspaudimu | Būtina |  |
| 4. | Galimybė tyrimus atlikti ir rankiniu režimu | Būtina |  |
| 5. | Tonometrijos duomenų perskaičiavimas pagal pachimetrijos parodymus | Būtina |  |
| 6. | Monitorius | ≥ 8,5“ spalvotas, lietimui jautrus LCD |  |
| 7. | Operatoriaus galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo kampą apie horizontalią ašį ir pasukimo kampą apie vertikalią ašį | Būtina |  |
| 8. | Operatoriaus galimybė valdyti prietaisą stovint pacientui iš šono ir už pacieto nugaros | Būtina |  |
| 9. | Įdiegtas terminis spausdintuvas su popieriaus nukirpimo funkcija | Būtina |  |
| 10. | Refrakcijos matavimai | Ne mažesniame intervale kaip nuo –30D iki +25D |  |
| 11. | Astigmatizmo matavimai | Ne mažesniame intervale kaip nuo 0D iki ± 12D |  |
| 12. | Astigmatizmo ašis | Ne mažesniame intervale kaip nuo 0° iki 180° |  |
| 13. | Minimalus matuojamas vyzdžio diametras | ≤ Ø2.0mm |  |
| 14. | Tonometrijos matavimo intervalas | Ne mažesniame intervale kaip nuo 1mmHg iki 60mmHg, 1mmHg žingsniu. |  |
| 15. | Integruotas bekontaktis pachimetras | Būtina |  |
| 16. | Pachimetrijos matavimo ribos | Ne mažesniame intervale kaip nuo 0,4mm iki 0,75mm; 0,001mm žingsniu |  |
| 17. | PD Matavimo ribos | Ne mažesniame intervale kaip nuo 30mm iki 85mm; 0,5mm žingsniu |  |
| 18. | Sumontuota pasmakrio atrama su elektriniu aukščio reguliavimu | Būtina |  |
| 19. | Maitinimo šaltinis | Iš ~220V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 20. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 21. | Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis. Medicinos prietaiso pasas | Būtina pateikti pristatant prekes |  |
| 22. | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 12 mėn. skaičiuojant nuo prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |  |
| 23. | Paruošimas darbui | Įrangą išpakuoja tiekėjo įgaliotas asmuo, turintis teisę instaliuoti prietaisą. Apmokyti personalą darbui su prietaisu |  |

2. Kompiuterinis perimetras 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tyrimo laukų ir taškų pasirinkimas: | Centrinis (Central) 300±1°ne mažiau 100 tyrimo taškų; Pilnas (Full) 500±1°, ne mažiau 164 tyrimo taškai; Periferinis (Peripheral) 300±1°-500±1°, ne mažiau 73 tyrimo taškai; Makulos (Macula) 100±1°, ne mažiau 49 tyrimo taškai; Glaukomos 220±1°/500±1°, ne mažiau 104 tyrimo taškai; Neurologinis 500±1°, ne mažiau 164 tyrimo taškai; Greito skenavimo 220±1°/300±1°, ne mažiau kaip 40 taškų; Vairavimo 500±1°/800±1°, ne mažiau 106 tyrimo taškai; Binokulinis 300±1°/400±1°, ne mažiau kaip nuo 21 iki 128 tyrimo taškų; Binokulinis vairavimo 1600±1°, ne mažiau 124 tyrimo taškai; Erdviškai pritaikomas (Spatially adaptive) 500±1°, ne mažiau 40 tyrimo taškų; |  |
| 2. | Stimulo spalva | žalia |  |
| 3. | Stimulo dydis | Goldmano III (0,430±0,01°) |  |
| 4. | Stimulo intensyvumas | Ne mažiau kaip nuo 0,03 asb iki 1000 asb; |  |
| 5 | Stimulo intensyvumo kitimo žingsnis | 45 žingsniai ne daugiau kaip kas 1dB. |  |
| 6. | Stimulo šviesos bangos ilgis | 565±1nm; |  |
| 7. | Tyrimo taškų skaičius | Ne mažiau 164 |  |
| 8. | Automatinis testo greičio parinkimas pagal paciento reakcijos laiką, ne mažiau kaip 0,1 ( 9,9 s intervale | Būtina |  |
| 9. | Galimybė pasirinkti paciento atsakymo trukmę | Būtina |  |
| 10. | Atsakymo trukmė reguliuojama ne mažiau kaip 0,1s - 9,9s intervale | Būtina |  |
| 11. | Tyrimai atliekami naudojant nuspėjamą loginį algoritmą (Predictive logic algorithms) | Būtina |  |
| 12. | Automatiškai stebima paciento atsakymo trukmė pagal kurį automatiškai reguliuojamas stimulo rodymo laikas | Būtinas |  |
| 13. | Galimybė pakartoti tyrimo tašką pasirinktinai pelytės pagalba. | Būtina |  |
| 14. | Pažangus regresijos analizės tyrimas | Būtinas |  |
| 15. | Galimybė pridėti naują tyrimo tašką pasirinktame tyrimo lauke. | Būtina |  |
| 16. | Galimybė testo metu naudoti korekcinius lęšius (38 mm su įvedama korekcija į testo duomenų bazę | Būtina |  |
| 17. | Perimetro ekranas | pusrutulio formos, jo kreivumo spindulys 30±0,5 cm |  |
| 18. | Perimetro ekranas atviro tipo, sferinis (ne projekcinis) | Būtina |  |
| 19. | Pagrindo apšvietimas | 10±0,1 asb automatinis lygio palaikymas; |  |
| 20. | Galimybė sujungti perimetro programą su kitais įrenginiais | Būtina |  |
| 21. | Galimybė prijungti kelis perimetrus nuotoliniu tinklu prie vienos pacientų duomenų bazės. | Būtina |  |
| 22. | Galimybė kaupti duomenų bazę apie testuotus pacientus | Būtina |  |
| 23. | Galimybė tyrimo eigą ir rezultatus stebėti spalvotame monitoriuje | Būtina |  |
| 24. | Paciento akies stebėjimas įmontuotos CCD kameros pagalba | Būtina |  |
| 25. | Rezultatų spausdinimo spalvotu grafiku galimybė | Būtina |  |
| 26. | Pasirinktų taškų pakartotinio testavimo galimybė | Būtina |  |
| 27. | Automatinis smakro atramos aukščio reguliavimas | Būtina |  |
| 28. | Automatinis akies pozicijos fiksavimas | Būtina |  |
| 29. | Akies fiksavimo metodai: | Heijl-Krakau, automatinis akies sekimas su garsiniu ir matomu signalu, video stebėjimas |  |
| 30. | Komplekte kompiuteriu ir spausdintuvu | Stacionarus kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra ir pele, su būtinomis perimetro darbui užtikrinti programomis. Nespalvotas lazerinis spausdintuvas |  |
| 31. | Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku | Būtina |  |
| 31.1 | Oftalmologinio staliuko max pakėlimo aukštis | Ne mažiau 880 mm |  |
| 31.2 | Oftalmologinio staliuko min pakėlimo aukštis | Ne daugiau 660 mm |  |
| 31.3 | Su keturiais ratukais | Būtina |  |
| 31.4 | Keturi staliuko stabilumo fiksatoriai | Būtina |  |
| 32. | Maitinimo šaltinis | Iš ~220V 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 33. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 34. | Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis. Medicinos prietaiso pasas | Būtina pateikti pristatant prekes |  |
| 35. | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 12 mėn. skaičiuojant nuo prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |  |
| 36. | Paruošimas darbui | Įrangą išpakuoja tiekėjo įgaliotas asmuo, turintis teisę instaliuoti prietaisą. Apmokyti personalą darbui su prietaisu |  |

__________________________